海南电力产业发展有限责任公司储能

技术（海南）共享实验室建设项目

EPC总承包

技术规范书

海南电力产业发展有限责任公司

2025年9月

- 概述

1.1本文件是招标人关于标段1海南电力产业发展有限责任公司储能技术（海南）共享实验室建设项目EPC总承包的技术规范书，供投标人编写技术应答书和报价之用。

1.2投标人应在应答书中对本文件内容按顺序逐条应答，并对所提供设备的特色部分给出附加说明。

1.3投标人应提供项目实施背景和技术支持能力相关的说明。

1.4本技术规范书所要求内容应视为保证系统正常运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

1.5投标人应根据本文件中的相关说明和要求，结合自身产品提出系统的技术建议和解决方案。

1.6若投标人提供的设备符合有关国际、国内或行业标准，则应在应答书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

1.7招标人只购买投标人所提供方案中的部分设备时，投标人应承诺方案中所提供的价格折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

1.8若因投标人失误，造成硬软件短缺或达不到原定性能指标，投标人应免费进行补充，直至满足要求。

1.9投标人全面承担由投标人产品中涉及到的第三方产品所引起的一切法律和经济责任。

1.10招标人拥有对本文件的解释权。招标人有权在签订合同前，根据需求修改和补充本技术规范书，投标人根据修改补充后的最终技术规范书做出的技术应答书将作为合同的附件。

1.11投标人应在项目投标前，自行前往实验室开展场地调研。一旦投标，即认为不存在任何场地、交通、地区行政审批等方面的实施障碍，不得以此为理由申请退出投标活动。

- 实验室基本功能

储能技术（海南）共享实验室建设项目（一期）主要建设电化学（锂离子）抽检能力的一部分。

电化学（锂离子）抽检能力，应建设为符合GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》表20抽样检验要求的除“短路性能试验、绝热温升特性试验、热失控性能试验、热失控扩散性能试验”以外的检验项目、GB/T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》表6抽样检验要求的各项检验项目。

- 基本技术要求

## 3.1电化学（锂离子）抽检设备

### 3.1.1电芯充放电测试系统

- 电压范围：-8V~+8V；

- 电流范围：±600A；

- 测试通道数量：＞4（支持4通道并联至2400A）；

- 电压精度：优于0.02%F.S.；

- 电流精度：优于0.02%F.S.。

### 3.1.2恒温恒湿试验箱（电芯）

- 温湿度范围：-40℃~100℃，10%RH~98%RH；

- 腔体及内容积：每腔 9000L 及以上(独立两腔，两腔一体)；

- 精度要求：温度±2℃，温度波动度：±1℃，温度均匀度：≤2℃，湿度:±3%RH。

- 冷却方式：水冷型，预留水冷接口；

- 其他：设有泄压口和接水盘；测温电阻需双套配置；设有急停开关、运行指示灯、控制界面。

### 3.1.3电子秤

- 量程：200g～30kg或更宽量程；

- 精度：±0.01g。

### 3.1.4钢尺

- 量程：2000mm或更宽量程；

- 精度：±0.2mm。

### 3.1.5游标卡尺

- 量程：0～300mm或更宽量程；

- 精度：±0.07mm。

### 3.1.6模组充放电测试系统

- 电压：-600V~+600V；

- 电流：±1000A；

- 测试通道数量：＞4（支持4通道并联至2400A）；

- 电压精度：±0.02%F.S.；

- 电流精度：±0.05%F.S.。

### 3.1.7电子台称

- 量程：4kg～1000kg或更宽量程；

- 精度：±0.1kg。

### 3.1.8安全测试复合机

- 交流耐压：0V～5500V；

- 直流耐压：0V～7500V；

- 绝缘电阻：0.001MΩ～100GΩ；

- 精度：1.2% of reading+5V。

### 3.1.9气密性测试仪

- 量程：10kpa~800kpa或更宽量程；

- 精度：±0.5%FS。

### 3.1.10电池簇充放电测试系统

- 电压：100V～2500V；

- 电流：±1000A；

- 通道数：2（支持并联2000A）；

- 电压/电流精度：±0.05%F.S.；

- 输出功率：不小于500kW。

### 3.1.11储能BMS测试系统

- 电压：0～6V；

- 电流：±5A；

- 电压精度：0.6mV；

- 电流精度：5mA（-5A~5A），1μA（-1mA~1mA）；

- 通道数：≥108。

## 3.2辅助设备

3.2.1防爆箱

- 外形尺寸（宽/深/高）：不低于3200mm*2200mm*2500mm；

- 结构：外箱采用钢板+型材防爆结构，厚度不低于8mm；内箱底部设置不锈钢水池，厚度不低于2.5mm；内外钢板中央焊接加强筋，能够承受模组热失控爆炸；预留不低于2500mm*1500mm（宽/高）的门洞，便于电池包的进出；门的两侧装不少于2套防爆链、防爆合页、拉锁等；门的中央开有透明加厚防爆钢化玻璃视窗，尺寸不低于400mm*400mm（宽/高）；

- 基础功能：预留喷水灭火、排水功能开口；

- 照明；防爆LED投射灯功率不低于50W；

- 监控：防爆箱内配备防爆摄像头；

3.2.2防爆箱

- 外形尺寸（宽/深/高）：不低于2000mm*1500mm*2600mm；

- 结构：内外箱采用钢板结构，厚度不低于10mm；内外钢板中央焊接加强筋，能够承受模组热失控爆炸；内箱底部设置不锈钢水池，厚度不低于2.5mm；门的两侧装不少于2套防爆链、防爆合页、拉锁等；门的中央开有透明加厚防爆钢化玻璃视窗，尺寸不低于400mm*400mm（宽/高）；

- 基础功能：预留喷水灭火、排水功能开口；

- 照明；防爆LED投射灯功率不低于50W；

- 监控：防爆箱玻璃视窗外配备监控摄像头；

3.2.3电池内阻测试仪

- 量程：3mΩ~3200Ω

- 精度：±0.5%；

3.2.4冷热一体机

- 温度控制范围：不低于-40℃～80℃；

- 温度控制精度：不低于±0.1℃；

- 流量控制范围：不低于1~30L/min（25℃）；

- 流量控制精度：不低于±0.2L/min；

- 压力控制范围：不低于0~3bar；

- 压力控制精度：不低于0.02bar/2kpa；

- 通道数：不低于2个；

- 制冷量/制热量：≥7.5kW/每个通道（0~85℃）、≥4.5kW/每个通道（-20℃）、≥1.8kW/每个通道（-40℃）；

- 其他：可显示和记录水箱温度、出水口温度、出水口流量、出水口/回水口压力数据，数据保存格式支持Excel，数据保存周期至少6个月，可自动覆盖；以上数据均支持上位机读取；

3.2.5净水机

- 出水量：250L/h

- 过滤：PP棉+活性炭+PP棉+一级反渗透膜

- 进水压力：0.2Mpa~1.0Mpa

- 水箱：1T储水

3.2.6冷却塔

- 类型：逆流闭式冷却塔

- 总处理水量：80m3/h

- 冷却能力：400000Kcal/h

- 湿球温度：≤28℃

- 尺寸：不大于5000mm*2500mm*3000mm

- 风机系统：双风机散热

3.2.7烟气净化

- 含排烟管道及施工。

3.2.8防爆间

- 暂估：120平，高6m。

- 防爆间的建设应严格遵循《抗爆间室结构设计规范》（GB 50907-2013）等相关标准，墙体抗爆性能需满足预设的抗爆冲击荷载，确保具备足够的抗冲击能力与整体稳定性；其墙体应采用如钢筋混凝土或纤维复合钢板等非燃烧材料，耐火极限不低于3小时；需提供防爆墙、防爆窗等出厂合格证及检验报告。此外，须选用复合要求的防爆电气设备，并设置可靠的接地与强制通风系统。

## 3.3实验室装修及设备安装调试

### 3.3.1地面墙面工程

试验区域地面基层清理，水泥砂浆找平，开展防潮防尘处理并加涂固化剂，面积约700平方，办公区域400平方铺贴地砖。墙面开展水泥砂浆批荡、刮腻子及白色无机涂料喷涂等。

### 3.3.2室内管线

室内配电、电缆配置、电缆桥架、温箱冷却水系统/温箱纯水系统的配套管道铺设、防雷接地系统等。

### 3.3.3照明灯具

实验室全场照明采购及安装，试验区域采用LED防爆灯具，办公区域采用普通LED灯具，照明照度不低于300Lux。

### 3.3.4综合监控系统

系统监控平台及视频监控系统需确保各角度监控到位，配套刻录存储（不低于7天）、监控UPS电源（不低于2h）和交换机（支持不少于24台设备接入）。

### 3.3.5空调系统

约400平方米的监控及办公会议区配置空调系统，采用多室内机方案，以确保各主要功能分区能独立控温和运行。

### 3.3.6火灾自动报警系统

提供并安装火灾自动报警系统的硬件及配套软件，按要求接入消防电话分机，实现与本区域其他消防设施的联动，完成与主体消防控制中心的通信接口对接和数据联通。

### 3.3.7室内装修及办公家具采购

- 完成约400平方米监控及办公会议区的吊顶、地面、照明及隔断等基础装修。门厅展示区需进行专项设计布展，并按要求安装区域隔离网。

- 依据功能需求，采购并安装配置齐全的办公家具，包括但不限于办公桌椅、卡座、监控操作台、前台咨询台等。

- 所有装修与家具需符合安全环保规范，确保风格协调、安装牢固，实现功能完备、可直接投入使用的交付状态。

### 3.3.8环评、安评

- 进行环境影响评价，提供项目环境影响报告表（含检测报告、专家意见等附件）和环评批文（红头批复文件原件）；

- 完成竣工环境保护验收，提供项排污许可证，项目竣工环境保护验收报告（含检测报告、验收意见等附件）；

- 制定突发环境事件应急预案，提供突发事件应急预案（含专家意见），环保部门备案回执；

- 完成安全预评价、安全设施设计审查及竣工验收，并取得全部法定批复与备案文件。

### 3.3.9设计

- 设计图纸必须清晰体现通风、消防、电路等核心安全系统的布局与标准，确保实验环境本质安全；

- 实验室安全系统需针对性设计，通风与消防系统需针对可能发生的电池热失控等特殊风险进行强化设计，确保快速响应与有效控制；

- 设计要严格遵循实验流程，空间布局与功能相匹配。合理规划大功率充放电测试区、样品准备区及精密仪器区，满足不同设备的环境需求与操作流程；

- 实验室布局应具备一定的可扩展性和适应性，为未来仪器增加、工艺调整或技术升级预留弹性空间。电力、暖通、承重等基础设计须为未来大功率、高发热设备的增加预留足够的扩容空间和承载能力。

- 物资类明细交付周期

整个项目交付周期为90个自然日。

## 4.1物资类明细及交期

| 序号 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 货期 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电化学（锂离子）抽检设备 | 1.1 | 电芯充放电测试系统 | 套 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.2 | 恒温恒湿试验箱 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.3 | 电子秤 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.4 | 钢尺 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.5 | 游标卡尺 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.6 | 模组充放电测试系统 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.7 | 电子台秤 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.8 | 安全测试复合机 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.9 | 气密性测试仪 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.10 | 电池簇充放电测试系统 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 1.11 | 储能BMS测试系统 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
| 二 | 辅助设备 | 2.1 | 防爆箱 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 2.2 | 防爆箱 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 2.3 | 电池内阻测试仪 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 2.4 | 冷热一体机 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 2.5 | 净水机 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 2.6 | 冷却塔 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 2.7 | 烟气净化 | 台 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 2.8 | 防爆间 | 间 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |

## 4.2非物资类明细及交期

| 序号 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 货期 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 实验室装修及设备安装调试（含设计费） | 3.1 | 地面墙面工程 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.2 | 室内管线 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.3 | 照明灯具 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.4 | 综合监控系统 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.5 | 空调系统 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.7 | 室内装修及办公家具采购 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.8 | 环评、安评 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |
|  |  | 3.9 | 设计 | 项 | 1 | 90个自然日 | 12个月 |  |

- 技术服务

1）根据投标人向招标人所提供软、硬件设备的种类、应用范围以及应招标人要求，投标人应向招标人提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

2）在设备验收试运行期间，投标人应提供7*24小时的技术响应服务，若出现与投标人所提供的软、硬件设备有关的问题或故障，投标人应指派有经验的技术人员，在接到招标人通知的24小时内拿出解决方案、48小时内赶到现场，免费进行更换和维修。

3）在设备保修期内，投标人应提供5*24小时的技术响应服务。保修期内出现的任何与投标人设备相关的问题或故障，投标人应在接到招标人通知的48小时内响应并赶赴现场免费维修或更换。

4）在项目实施阶段和保修期内，投标人如对软、硬件设备有新的改进、增加新功能或者为适应最新标准所形成的最新产品，均应及时响应招标人需求并收取合理的费用。

5）投标人应在技术建议书中针对本项目详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

6）投标人在中标后应免费为投标人进行符合CNAS要求的所有设备类作业指导书的编制，获得至少一位CNAS评审员的审核，提供审核通过及优化建议的相关证明。

- 人员培训

1）投标人应对招标人进行免费的全面的技术培训，使招标人可以独立完成管理、维护测试和故障处理等工作。

2）培训内容应包括：投标人所提供的软、硬件设备的性能、相关技术原理和操作使用方法，维护管理的技术。

3）投标人负责免费提供培训工程师、培训材料，能够对招标人在标准、仪器设备、CNAS-CL01:2018体系、常见检测问题、常见设备故障、技术原理、电气安全防护等方面进行专项培训，培训时长累计不得少于15人天（每天按8小时计）。

4）投标人在技术应答书中应提出详细的培训内容、培训计划、考核计划。

- 其他

- 投标人负责所有仪器设备进出（含退换）实验室过程中发生的运输费、保险费、吊装费、过桥费、过路费、油费、超载超重超高等超标费、仓储费（如有）等费用。

- 投标人应确保所有供应内容均不在进出口管制范围内。